Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Χαϊδάρι  26-01-2026

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ ΦΟΡΗΤΟΎ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ με οθονη

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Θα είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας.

- Θα λειτουργεί με ρεύμα δικτύου αλλά και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας ωρών. Η κατανάλωση θα είναι φιλική προς το περιβάλλον και για εξοικονόμηση ενέργειας.

- Το μέγιστο βάρος του  δεν θα ξεπερνά τα 2,5 kg.

- Το μενού θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.

- Η  συχνότητα δειγματοληψίας θα είναι τουλάχιστον  32.000 Hz /κανάλι και αποθήκευσης στα 1.000 Hz για την βέλτιστη ανάλυση του ΗΚΓραφήματος.

- Θα συλλέγει ταυτόχρονα και τις δώδεκα απαγωγές σε συνδυασμούς standard και Cabrera επιλογής του χρήστη.

- Θα διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 5 ιντσών,  στην οποία θα απεικονίζονται το λιγότερο τα εξής:                                                          (Επιπλέον δυνατότητες θα ληφθούν υπόψιν).

- Αριθμός ασθενή

- Στάθμη μπαταρίας

- Ημερομηνία και ώρα

- Τρεις απαγωγές

- Εφαρμοσμένα φίλτρα

- Έλεγχο καλής επαφής των ηλεκτροδίων.

- Θα έχει τη δυνατότητα να γίνει εισαγωγή στοιχείων ασθενή συμπεριλαμβανομένων οπωσδήποτε των ημερομηνία γέννησης και φύλλο για μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση.

- Θα έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να ορίσει εάν ο ασθενής διαθέτει ενσωματωμένο βηματοδότη με τους παλμούς να επισημαίνονται επί της οθόνης.

- Το καταγραφικό θα είναι τριών καναλιών, θερμικού τύπου και το πλάτος του αντίστοιχου χαρτιού να είναι 80 mm τουλάχιστον.

- Θα διαθέτει μνήμη όπου θα αποθηκεύονται 100 εξετάσεις τουλάχιστον σε μορφή PDF. Ο χρήστης θα δύναται να ρυθμίσει την παρουσίαση του ΗΚΓφήματος στο PDF σε ομάδες των 3 και 6 απαγωγών. Η εξαγωγή των εξετάσεων θα γίνεται αυτόματα μέσω θύρας USB κατά την σύνδεση εξωτερικού μέσου αποθήκευσης (πχ. USB μνήμη).

- Θα δύναται ο χρήστης να κάνει προεπισκόπηση το ΗΚΓφημα πριν την εκτύπωση κατά την αυτόματη λειτουργία προς αποφυγή εκτύπωσης ΗΚΓφήματος με παράσιτα.

- Θα εφαρμόζονται φίλτρα μυϊκά 25, 40, 150, 250 Hz, καθώς και φίλτρο δικτύου 50/60 Hz για την αποκοπή παρασίτων.

- Θα περιλαμβάνει προγράμματα μετρήσεων, μέσων όρων  και διάγνωσης για ενήλικες και παιδιά.

- Η συσκευή θα συνοδεύετε από ένα (1) επιπλέον καλώδιο ασθενούς.

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Για τα κατωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής τους, η οποία θα συνοδεύει την προσφορά.

- Θα χορηγείται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) τουλάχιστον ετών, αρχόμενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής λειτουργίας, μέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αμοιβή, οι απαιτούμενες συντηρήσεις, βλάβες και αντικαταστάσεις κατεστραμμένων εξαρτημάτων, που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής.

- Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του μηχανήματος, θα εκπαιδευτούν ιατροί και τεχνικοί του Νοσοκομείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισμένο χρόνο.

- Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας στην ελληνική και τεχνικής φροντίδας (service manual).

- Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής.

- Θα κατατεθούν με ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά EN ISO 9001:2015 του προμηθευτή καθώς και EN ISO 13485:2003 του κατασκευαστικού οίκου & ΔΥ8δ/1348 του προμηθευτή με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

- Θα κατατεθούν με ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά EN ISO 14001 για το περιβάλλον & Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ 117/2004 και 15/2006).

- Θα  κατατεθούν με ποινή αποκλεισμού πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για την υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

- Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να συμπληρώσουν το φύλλο συμμόρφωσης, το οποίο τους διανέμεται και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές. Απαντήσεις θα δίνονται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά) και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών.  Επίσης, θα υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επισήμων φυλλαδίων ή αντιγράφων ή βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου για ότι δεν αναγράφετε στα ξενόγλωσσα φυλλάδια.

Η μη συμμόρφωση των παραπάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

Λεοντσίνη Ιωάννα

Μηχ. Ιατρ. Οργάνων

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παραπομπή Τεκμηρίωσης |
| --- | --- | --- | --- |
| Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 1 | Θα είναι αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας. |  |  |
| 2 | Θα λειτουργεί με ρεύμα δικτύου αλλά και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας ωρών. Η κατανάλωση θα είναι φιλική προς το περιβάλλον και για εξοικονόμηση ενέργειας. |  |  |
| 3 | Το μέγιστο βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 2,5 kg. |  |  |
| 4 | Το μενού θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. |  |  |
| 5 | Η συχνότητα δειγματοληψίας θα είναι τουλάχιστον 32.000 Hz /κανάλι και αποθήκευσης στα 1.000 Hz για την βέλτιστη ανάλυση του ΗΚΓραφήματος. |  |  |
| 6 | Θα συλλέγει ταυτόχρονα και τις δώδεκα απαγωγές σε συνδυασμούς standard και Cabrera επιλογής του χρήστη. |  |  |
| 7 | Θα διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 5 ιντσών, στην οποία θα απεικονίζονται το λιγότερο τα εξής: (Επιπλέον δυνατότητες θα ληφθούν υπόψιν) |  |  |
|  | - Αριθμός ασθενή |  |  |
|  | - Στάθμη μπαταρίας |  |  |
|  | - Ημερομηνία και ώρα |  |  |
|  | - Τρεις απαγωγές |  |  |
|  | - Εφαρμοσμένα φίλτρα |  |  |
|  | - Έλεγχο καλής επαφής των ηλεκτροδίων. |  |  |
| 8 | Θα έχει τη δυνατότητα να γίνει εισαγωγή στοιχείων ασθενή συμπεριλαμβανομένων οπωσδήποτε των ημερομηνία γέννησης και φύλλο για μεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση. |  |  |
| 9 | Θα έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να ορίσει εάν ο ασθενής διαθέτει ενσωματωμένο βηματοδότη με τους παλμούς να επισημαίνονται επί της οθόνης. |  |  |
| 10 | Το καταγραφικό θα είναι τριών καναλιών, θερμικού τύπου και το πλάτος του αντίστοιχου χαρτιού να είναι 80 mm τουλάχιστον. |  |  |
| 11 | Θα διαθέτει μνήμη όπου θα αποθηκεύονται 100 εξετάσεις τουλάχιστον σε μορφή PDF. Ο χρήστης θα δύναται να ρυθμίσει την παρουσίαση του ΗΚΓφήματος στο PDF σε ομάδες των 3 και 6 απαγωγών. Η εξαγωγή των εξετάσεων θα γίνεται αυτόματα μέσω θύρας USB κατά την σύνδεση εξωτερικού μέσου αποθήκευσης (πχ. USB μνήμη). |  |  |
| 12 | Θα δύναται ο χρήστης να κάνει προεπισκόπηση το ΗΚΓφημα πριν την εκτύπωση κατά την αυτόματη λειτουργία προς αποφυγή εκτύπωσης ΗΚΓφήματος με παράσιτα |  |  |
| 13 | Θα εφαρμόζονται φίλτρα μυϊκά 25, 40, 150, 250 Hz, καθώς και φίλτρο δικτύου 50/60 Hz για την αποκοπή παρασίτων. |  |  |
| 14 | Θα περιλαμβάνει προγράμματα μετρήσεων, μέσων όρων και διάγνωσης για ενήλικες και παιδιά. |  |  |
| 15 | Η συσκευή θα συνοδεύετε από ένα (1) επιπλέον καλώδιο ασθενούς. |  |  |
| Β. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Για τα κατωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής τους, η οποία θα συνοδεύει την προσφορά. |  |  |  |
| 1 | Θα χορηγείται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) τουλάχιστον ετών, αρχόμενη από την τοποθέτηση και έλεγχο καλής λειτουργίας, μέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αμοιβή, οι απαιτούμενες συντηρήσεις, βλάβες και αντικαταστάσεις κατεστραμμένων εξαρτημάτων, που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής. |  |  |
| 2 | Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του μηχανήματος, θα εκπαιδευτούν ιατροί και τεχνικοί του Νοσοκομείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισμένο χρόνο. |  |  |
| 3 | Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας στην ελληνική και τεχνικής φροντίδας (service manual). |  |  |
| 4 | Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής. |  |  |
| 5 | Θα κατατεθούν με ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά EN ISO 9001:2015 του προμηθευτή καθώς και EN ISO 13485:2003 του κατασκευαστικού οίκου & ΔΥ8δ/1348 του προμηθευτή με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. |  |  |
| 6 | Θα κατατεθούν με ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά EN ISO 14001 για το περιβάλλον & Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ 117/2004 και 15/2006). |  |  |
| 7 | Θα κατατεθούν με ποινή αποκλεισμού πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για την υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. |  |  |
| 8 | Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να συμπληρώσουν το φύλλο συμμόρφωσης, το οποίο τους διανέμεται και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές. Απαντήσεις θα δίνονται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά) και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Επίσης, θα υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επισήμων φυλλαδίων ή αντιγράφων ή βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου για ότι δεν αναγράφετε στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη συμμόρφωση των παραπάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού. |  |  |